## Relatório
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
2607163949
LHF SISTEMAS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA
CNPJ: 10.994.190.0001-63, IE 255905149
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Telefone: (047) 3370-2441, vendas@lhf.ind.br, www.lhf.ind.br
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO CALIBRADO:
Descrição: Megôhmetro | [5 empty] | Faixa de medição: 1 M a 500 G
N° Série: 260702-3949-00001 | [5 empty] | Unidade de medida: Ω
Fabricante: LHF Sistemas de Teste e Medição | [5 empty] | Data da calibração: 16/07/2023
Modelo: 1 kV | [5 empty] | Data da emissão: 16/07/2023
INFORMAÇÕES DO CLIENTE:
Nome: LHF
Endereço: R. Christina Enriconi Marcatto, 100 - Jaraguá Esquerdo
CNPJ: 10.994.190/0001-63
Local: Jaraguá do Sul - SC
LOCAL E CONDIÇÕES AMBIENTES NA CALIBRAÇÃO:
Temperatura:
Local: Laboratório de Calibração LHF | [5 empty] | Umidade: 76 %
Temperatura: 19,9 °C
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:
A calibração foi realizada conforme procedimento interno descrito na norma:
PC003 - Calibração de equipamento de teste Megôhmetro
INFORMAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PADRÕES:
Código | Descrição |  |  |  | Certificado |  |  |  |  | Validade |  |  | Acesso ao certificado
PA-EC-03993 | Módulo de Resistência Padrão LHF - MRP - 01 |  |  |  | CCR 662/25 |  |  |  |  | 2026-11-25 |  |  | Click aqui
RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:
Os resultados da calibração estão apresentados na tabela a seguir, relacionando os valores indicados pelo equipamento sob teste (SMC) com os valores de referência obtidos por comparação com os padrões (SMP), incluindo as respectivas incertezas de medição estimadas. Estes resultados são válidos exclusivamente para o equipamento calibrado descrito neste relatório.
Tensão de 1000 V
Faixa de medição |  | SMP | SMC (Média) | Desvio |  |  | Incerteza |  | K |  |  | Leitura 1 |  | Leitura 2 |  | Leitura 3
MΩ |  | 10.0067 | 10 | -0.006666 |  | 0.011548 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 10
MΩ |  | 99.86 | 99.2 | -0.66 |  | 0.11548 |  |  | 2 |  | 99.2 |  | 99.2 |  | 99.2
MΩ |  | 498.4527 | 489 | -9.4527 |  | 0.11561 |  |  | 2 |  | 489 |  | 489 |  | 489
GΩ |  | 0.99777 | 1 | 0.002225 |  | 0.011547 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
GΩ |  | 4.9598 | 4.99 | 0.0302 |  | 0.011644 |  |  | 2 |  | 4.99 |  | 4.99 |  | 4.99
GΩ |  | 9.9575 | 9.96 | 0.0025 |  | 0.012583 |  |  | 2 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 9.96
GΩ |  | 19.934 | 19.8 | -0.134 |  | 0.11702 |  |  | 2 |  | 19.8 |  | 19.8 |  | 19.8
* SMC - sistema de medição convencional (equipamento a ser calibrado) / **SMP - sistema de medição padrão ( equipamento padrão de referência).
| Técnico executante: Luís Eduardo Drehmer | [6 empty] | Responsável Técnico: Horlando Espíndola Neto
Página 1 de 1

## Digitar dados
CALIBRAÇÃO MEGÔHMETRO 1 kV
Número do certificado: | 2607163949
INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO CALIBRADO:
N° Série: | 260702-3949-00001
Data da calibração: | 2023-07-16
Data da emissão: | 2023-07-16
INFORMAÇÕES DO CLIENTE:
Nome: | LHF |  | LHF
Endereço: | R. Christina Enriconi Marcatto, 100 - Jaraguá Esquerdo |  | R. Christina Enriconi Marcatto, 100 - Jaraguá Esquerdo
CNPJ: | 10.994.190/0001-63 |  | 10.994.190/0001-63
Local: | Jaraguá do Sul - SC |  | Jaraguá do Sul - SC
LOCAL E CONDIÇÕES AMBIENTES NA CALIBRAÇÃO:
Temperatura: | 19.9
Umidade: | 76
RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:
1000 V
Ponto | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3
10 MΩ | 10 | 10 | 10
100 MΩ | 99.2 | 99.2 | 99.2
500 MΩ | 489 | 489 | 489
1 GΩ | 1 | 1 | 1
5 GΩ | 4.99 | 4.99 | 4.99
10 GΩ | 9.96 | 9.96 | 9.96
20 GΩ | 19.8 | 19.8 | 19.8
CALCULO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO
Ponto | Valor padrão | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Média | Desv. Padrão | Incerteza do certificado | Incerteza resolução | Incerteza combinada | Incerteza expandida
10 MΩ | 10.0067 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5e-05 | 0.0057735 | 0.0057738 | 0.011548
100 MΩ | 99.86 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 0 | 0.00055 | 0.057735 | 0.057738 | 0.11548
500 MΩ | 498.4527 | 489 | 489 | 489 | 489 | 0 | 0.00285 | 0.057735 | 0.057805 | 0.11561
1 GΩ | 0.99777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.05e-05 | 0.0057735 | 0.0057736 | 0.011547
5 GΩ | 4.9598 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0.00075 | 0.0057735 | 0.005822 | 0.011644
10 GΩ | 9.9575 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0.0025 | 0.0057735 | 0.0062915 | 0.012583
20 GΩ | 19.934 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0.0095 | 0.057735 | 0.058511 | 0.11702
RESULTADO DA CALIBRAÇÃO DO PADRÃO
Unidade | VI | VR | Erro | U | k | eff
MΩ | 10 | 10.0067 | -0.006666 | 0.00011 | 2
MΩ | 100 | 99.86 | 0.14 | 0.0011 | 2
MΩ | 500 | 498.4527 | 1.5473 | 0.0057 | 2 | 936
GΩ | 1 | 0.99777 | 0.002225 | 8.1e-05 | 2
GΩ | 5 | 4.9598 | 0.0402 | 0.0015 | 2 | 854
GΩ | 10 | 9.9575 | 0.0425 | 0.005 | 2
GΩ | 20 | 19.934 | 0.066 | 0.019 | 2
VERIFICAÇÃO PARA VER SE O MEGÔHMETRO ESTÁ APROVADO
1.000 V
Desvio | Incerteza | Desvio + Incerteza (Módulo) | Valor padrão | 4% do erro do padrão | Situação
-0.006666 | 0.011548 | 0.018214 | 10.0067 | 0.40027 | Aprovado
-0.66 | 0.11548 | 0.77548 | 99.86 | 3.9944 | Aprovado
-9.4527 | 0.11561 | 9.5683 | 498.4527 | 19.9381 | Aprovado
0.002225 | 0.011547 | 0.013772 | 0.99777 | 0.039911 | Aprovado
0.0302 | 0.011644 | 0.041844 | 4.9598 | 0.19839 | Aprovado
0.0025 | 0.012583 | 0.015083 | 9.9575 | 0.3983 | Aprovado
-0.134 | 0.11702 | 0.25102 | 19.934 | 0.79736 | Aprovado

## Planilha2
1. Analisar o processo de medição
2. Identificação das fontes de incerteza
3. Estimar a correção de cada fonte de incerteza
(correção de erro)
4. Correção combinada
5. estimar a incerteza padrão de cada fonte de incerteza
6. calcular a incerteza padrão combinada
7. calcular a incerteza expandida
8. Exprimir o ressultado de medição
Incerteza do padrão
| Valor nominal | Correção | Incerteza | Vmedido 1 | Vmedido 2 | Vmedido 3 | Vmedido 4 | Vmedido 5 | média | Desvio padrão | Incerteza do certificado | Incerteza da resolução | incerteza combinada
| 1000 | -2 | 0.05 | 1001 | 1005 | 1002 | 1003 | 1005 |  | 1.7889 | 2.5 | 0.28868 | 3.1207
Resolução
[11 empty] | Incerteza expandida | 8.2667
https://www.youtube.com/watch?v=IKpICq3F3Kc&ab_channel=Rams%C3%A9sOCL